## Résumé
Numero de série | 81850_21913
Range | 0…3 bar abs
Volt Supply | 13…28 VDC
Output | 0…10V
Cablage | 4=+Vcc; 6=+OUT; 8:GND
Modèle | PAA-41
Ax+b | A=0.00334637939654745 | B=0.00357630820822091
| 0.0033464 | 0.0035763
Date de test | 2023-03-15
Par | Maxence Albanese
Lecteur | PC2A/CNRS 2007 Ch2
Référence | Pirani PKR250 N°BGG20000 F-N°637112X 021
Lecteur Référence | TGP256
Seuil bas | 0.16 mbar
Seuil haut | Patm

## Valeur
Numero de série | 81850_21913 |  | Tableau : | Valeur Obtenu | Valeur référence | Pression S1 | Pression S2 | Pression S3
Range | 0…3 bar abs |  | considère 0 | 0.0905 | 0
Volt Supply | 13…28 VDC |  | Premier changement de valeur | 0.16 | 0.01 | >1000 | >1000 | 3.31
Output | 0…10V |  | Valeur 1 | 0.316 | 0.01
Cablage | 4=+Vcc; 6=+OUT; 8:GND |  | Valeur 2 | 0.696 | 0.01 | 0.0905 | 0.075 |  | 120.7%
Modèle | PAA-41 |  | Valeur 3 | 2.58 | 0.01 | 0.16 | 0.14 | 0.01 | 114.3%
Ax+b | 0.0033464 | 0.0035763 | Valeur 4 | 4.7 | 0.01 | 0.316 | 0.3 | 0.01 | 105.3%
Date de test | 2023-03-15 |  | Saturation ? |  |  | 0.696 | 0.69 | 0.01 | 100.9%
Par | Maxence Albanese |  | Pression Atmo | 1000 | 3.35 | 1.59 | 1.7 | 0.01 | 93.53%
Lecteur | PC2A/CNRS 2007 Ch2 |  |  |  |  | 2.58 | 2.7 | 0.01 | 95.56%
Référence | Pirani PKR250 N°BGG20000 F-N°637112X 021 |  |  |  |  | 4.7 | 4.39 | 0.01 | 107.1%
Lecteur Référence | TGP256 |  |  |  |  | 6.18 | 6.7 | 0.01 | 92.24%
[6 empty] | 7.35 | 8.1 | 0.02 | 90.74%
[6 empty] | 9.5 | 11 | 0.03 | 86.36%
[6 empty] | 14.3 | 16 | 0.04 | 89.38%
[6 empty] | 16.5 | 19 | 0.05 | 86.84%
[6 empty] | 22.4 | 26 | 0.07 | 86.15%
[6 empty] | 26 | 30 | 0.08 | 86.67%
[6 empty] | 34.4 | 40 | 0.1 | 86%
[6 empty] | 45 | 54 | 0.12 | 83.33%
[6 empty] | 52.7 | 63 | 0.14 | 83.65%
[6 empty] | 69.6 | 86 | 0.17 | 80.93%
[6 empty] | 118 | 160 | 0.24 | 73.75%
[6 empty] | 305 | 500 | 0.38 | 61%
[6 empty] | 561 | 1000 | 0.46 | 56.1%
[6 empty] | 775 | 1000 | 0.49 | 77.5%
[8 empty] | 1.85 | #DIV/0!
[8 empty] | 2.05 | #DIV/0!
[8 empty] | 2.47 | #DIV/0!
[8 empty] | 2.88 | #DIV/0!
[6 empty] | 1000 | 1000 | 0.52 | 100%
[6 empty] | 1000 | 1000 | 3.31 | 100%
[6 empty] | 1000 | 1000 | 3.35 | 100%

## Calibration 230314
lien | Marque | Modèle | N° de série | Type (voir WIKI) | gamme | signal | brochage | Localisation | manip | date | Par | commentaire | Date Achat | Prix | n° Inventaire | courbe | Sys ref | P ref | Pression S1 | Unité | Pression S2 | Unité | Pression S3 | Unité | Pression S4 | Unité | Presion S5 | Unité | Presion S6 | Unité | Presion S7 | Unité
Certificat 7/6/2021
Gaz-Vide-Cryogenie\GAUGES\KELLER\Series 40\Trasmettitore serie 41.pdf | KELLER | PAA_41/1bar/81850 | 18994 | Capacitive | 0-1 bar | 4-20 mA | fiche ronde | C16-9.1 | FAGE | 44228 |  | Manip FAGE | [6 empty] | >1000 | mbar | >1000 | mbar | 3.31 | V | 1000 | mbar | 0.99 | V | 11.97 | V | 7.47 | V
[20 empty] | mbar |  | mbar |  | V | n/a | mbar | 0.2 | V | 0.01 | V |  | V
[19 empty] | 0.0905 | mbar | 0.075 | mbar |  | V | n/a | mbar | 0.2 | V | 0.04 | V |  | V
[19 empty] | 0.16 | mbar | 0.14 | mbar | 0.01 | V | n/a | mbar | 0.2 | V | 0.09 | V |  | V
[19 empty] | 0.316 | mbar | 0.3 | mbar | 0.01 | V | n/a | mbar | 0.2 | V | 0.2 | V |  | V
[7 empty] | système 1: jauge pirani PKR250 N°BGG20000 F-N°637112X 021 - Channel 2 TGP256 | [11 empty] | 0.696 | mbar | 0.69 | mbar | 0.01 | V | n/a | mbar | 0.2 | V | 0.5 | V |  | V
[7 empty] | système 2: jauge PENNINGVAC PTR 90 2921/2009 - lecteur Leybold *display 2 SN 477 | [11 empty] | 1.59 | mbar | 1.7 | mbar | 0.01 | V | n/a | mbar | 0.2 | V | 1.24 | V |  | V
[7 empty] | système 3: PAA-41/3bar/81850 21913 - lecteur PC2A/CNRS 2007 Ch2 | [11 empty] | 2.58 | mbar | 2.7 | mbar | 0.01 | V | n/a | mbar | 0.2 | V | 2.13 | V | 0.01 | V
[7 empty] | système 4: station météo Inovalley SM07N | [11 empty] | 4.7 | mbar | 4.39 | mbar | 0.01 | V | n/a | mbar | 0.2 | V | 3.8 | V | 0.02 | V
[7 empty] | système 5: KELLER PAA_41/1bar/81850 0-1bar 4-20mA 18994 - lecteur PC2A/CNRS 2007 Ch1 | [11 empty] | 6.18 | mbar | 6.7 | mbar | 0.01 | V | n/a | mbar | 0.2 | V | 5.35 | V | 0.04 | V
[7 empty] | système 6: MKS 722B11TGA2FA 023140839 0-10torr - 0-10V (alim 15V) - voltmètre 72-7725 | [11 empty] | 7.35 | mbar | 8.1 | mbar | 0.02 | V | n/a | mbar | 0.2 | V | 6.36 | V | 0.05 | V
[7 empty] | système 7: Keller PAA-41X/1000torr/81955 50 32116 - 0-1000torr 0-10V - lecteur PC2A/CNRS 2007 Ch4 | [11 empty] | 9.5 | mbar | 11 | mbar | 0.03 | V | n/a | mbar | 0.2 | V | 8.12 | V | 0.07 | V
[19 empty] | 14.3 | mbar | 16 | mbar | 0.04 | V | n/a | mbar | 0.21 | V | 11.8 | V | 0.1 | V
vérifié au voltmètre | [18 empty] | 16.5 | mbar | 19 | mbar | 0.05 | V | n/a | mbar | 0.21 | V | 11.98 | V | 0.12 | V
[19 empty] | 22.4 | mbar | 26 | mbar | 0.07 | V | n/a | mbar | 0.22 | V | 11.99 | V | 0.16 | V
[19 empty] | 26 | mbar | 30 | mbar | 0.08 | V | n/a | mbar | 0.22 | V | 11.99 | V | 0.18 | V
[19 empty] | 34.4 | mbar | 40 | mbar | 0.1 | V | n/a | mbar | 0.23 | V | 11.99 | V | 0.23 | V
[19 empty] | 45 | mbar | 54 | mbar | 0.12 | V | n/a | mbar | 0.23 | V | 11.99 | V | 0.29 | V
[19 empty] | 52.7 | mbar | 63 | mbar | 0.14 | V | n/a | mbar | 0.24 | V | 11.99 | V | 0.33 | V
[19 empty] | 69.6 | mbar | 86 | mbar | 0.17 | V | n/a | mbar | 0.24 | V | 11.99 | V | 0.4 | V
[19 empty] | 118 | mbar | 160 | mbar | 0.24 | V | n/a | mbar | 0.26 | V | 11.99 | V | 0.55 | V
[19 empty] | 305 | mbar | 500 | mbar | 0.38 | V | n/a | mbar | 0.29 | V | 11.99 | V | 0.87 | V
[19 empty] | 561 | mbar | 1000 | mbar | 0.46 | V | n/a | mbar | 0.31 | V | 11.99 | V | 1.04 | V
[19 empty] | 775 | mbar | 1000 | mbar | 0.49 | V | n/a | mbar | 0.32 | V | 11.99 | V | 1.12 | V
[23 empty] | 1.85 |  |  |  | 0.64 |  |  |  | 4.18
[23 empty] | 2.05 |  |  |  | 0.69 |  |  |  | 4.63
[23 empty] | 2.47 |  |  |  | 0.79 |  |  |  | 5.58
[23 empty] | 2.88 |  |  |  | 0.89 |  |  |  | 6.49
[19 empty] | 1000 | mbar | 1000 | mbar | 0.52 | V | n/a | mbar | 0.33 | V | 11.99 | V | 1.18 | V
[17 empty] | S4 | 1000 | 1000 | mbar | 1000 | mbar | 3.31 | V | 1000 | mbar | 0.99 | V | 12 | V | 7.48 | V
[17 empty] | S4 | 1013 | 1000 | mbar | 1000 | mbar | 3.35 | V | 1013 | mbar | 1 | V | 11.95 | V | 7.55 | V
Gaz-Vide-Cryogenie\GAUGES\KELLER\Series 40\Trasmettitore serie 41.pdf | KELLER | PAA-41/3bar/81850 | 21913 | Capacitive | 0-3 bar absolu | 0-10 V | fiche ronde | C16-??? | stock | 44228 |  | testée 01/03/2021 |  |  |  | Jauge Keller n°21913
Note on AF3: 7,48 multimètre